## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 恒温加热箱 | 1 |
|  | 恒温箱 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

2.本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

3、投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**一、总体要求：**

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。

5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。

6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。

7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

**二、分项要求：**

  **1、恒温加热箱**

1.容 积：430L±5 L

2.温度范围：2~48℃

3.额定电压：AC220V

4.额定频率：50Hz

5.外形尺寸：600×680×1800 mm±5 mm

6.商品重量：≤105kg

7.气候类型：N.SN

8.制冷剂用量：R600a(55g)

9.额定输入功率：≤160W1.

10.配置清单：

10.1、说明书1本

10.2、保修卡1张

10.3、合格证1张

10.4、搁架7个

10.5、钥匙1把

**2、恒温箱**

2.1容积：150L±5 L

2.2温度范围：2~48℃

2.3额定电压：AC220V

2.4额定频率：50Hz

2.5外形尺寸：600×570×870mm±5 mm

2.6商品重量：≤47kg

2.7气候类型：N.SN

2.8制冷剂用量：R600a(36g)

2.9额定输入功率：≤100W

2.10配置清单

2.10.1、说明书1本

2.10.2、保修卡1张

2.10.3、合格证1张

2.10.4、搁架3个

2.10.5、钥匙1把-