## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 检耳镜 | 10 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 360°环状光纤照明，均匀无阴影，至少包括鼓气球囊插口。

2. 矩形视窗放大透镜，可放大至少2.2X，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作。

▲3. 检耳镜的视场角≥60°。（需提供检测报告证明）

▲4. 检耳镜的最大照度≥1500Lx（L=4mm），其照度应连续可调。（需提供检测报告证明）

5. 检耳镜的照明光斑应充满整个视场，在视场范围内无明显可见暗斑

▲6. 检耳镜的中心分辨率≥19.8lp/mm（工作距离L=4mm）（需提供检测报告证明）

7. 光源：HPX光源

8. 包括内置照明器

9. 可选配2.75mm、4.25mm一次性窥耳器。

10.配备鼓气球囊

11.通用电源:3.5V

12.可无级调节光强度。

13.低电量指示

14.台式充电器，带充电指示灯