## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **纤维支气管镜（小儿）** | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过70%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**一、技术参数：**

1. 可全浸泡清洗消毒；
2. 可连接不同种类的光源装置：含但不限于冷光源、 LED便携电池光源。
3. 标配原厂LED便携光源。
4. 视野角要求：不小于（含）90度。
5. 景深要求：3-50mm。
6. 屈光度要求：+2～-8Dptr。
7. 弯曲角度要求：向上/下均不小于（含）130度。
8. 先端硬性部径要求：不大于（含）3.0mm；软性插入管部径要求：不大于（含）3.1mm；钳道内径要求：不小于（含）1.2mm
9. 全长要求：不小于（含）880mm，有效长度要求：不小于（含）600mm。

**二、配置清单**

1. 软性喉镜：1条
2. LED电池光源：1个
3. 防水帽：1个
4. 清洁刷：3把
5. 吸引管道清洗帽：1个
6. ETO气体消毒帽：1个
7. 吸引阀：2个
8. 活检帽：10个
9. 牙垫：1个
10. 硅油：1个
11. 手册：2本
12. 纤支镜转运车：1套
13. 纤支镜转运盒：1个