## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 手术专用LED头灯系统 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 主要用于心外科、胸外科、脊柱外科、移植外科、肝胆外科、泌尿外科、整形外科、妇科、小儿外科、普外科和肿瘤科等手术。
2. 光源：高亮度LED；
3. ▲功率：≧10W；
4. ▲头灯亮度(2.5cm)：≧119,000lux；
5. ▲头灯术野亮度(40cm)：≧70,000lux；
6. ▲术野亮度控制(40cm)：0－70,000lux之间，且无级可调节；
7. ▲光斑调节范围：20-110mm，且无级可调节；
8. ▲色温：4500K；
9. 使用寿命超过50,000小时；
10. 电源：直流供电；
11. ▲电池容量48Wh,提供实物图片，使用时间约4-5小时，充电时间约3-4小时；
12. 具备电量低时报警提示音功能,15分钟开始每3分钟提示一次；
13. 具备FDA或ISO9001、CE、EC等认证。

14.配置要求：

* + 1. 手术头灯高档头套 1套
		2. 手术头灯灯头模块 1套
		3. 电池盒 1盒
		4. 锂电池组 2组
		5. 头灯包 1套