## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 全自动便潜血分析仪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | ▲测定原理：利用乳胶凝集对抗原抗体反应进行检测，通过对一个已知浓度的标准试剂制定标准曲线，测量出相对于标准试剂的待测样本中人血红蛋白含量。 |
| 2 | ▲符合病理学会--实验室CAP认证政策，且在已公示的项目名录中 |
| 3 | 检测结果定量，便于准确判断样本中待测物含量 |
| 4 | 处理能力≥88样本/小时 |
| 5 | 全自动，无需人工加样 |
| 6 | ▲支持自动重复检测样品≥10次 |
| 7 | 可同时放置≥20个采便管 |
| 8 | 可同时放置≥20个取样杯 |
| 9 | 具备专用样本架≥4个 |
| 10 | 测定中可追加放置采便管 |
| 11 | 测定中可追加放置取样杯 |
| 12 | ▲支持自动化质控功能 |
| 13 | ▲支持自动化重复检测质控≥10次 |
| 14 | 支持自动化校准曲线制作功能 |
| 15 | 自动喷嘴式取样（附带液面探测功能及清洗功能） |
| 16 | 自动喷嘴式试剂分注（附带液面探测功能及清洗功能） |
| 17 | 具备旋转式搅拌棒，自动搅拌（附带洗液及纯化水自动清洗功能） |
| 18 | 具备恒温系统，保证检测的稳定性 |
| 19 | 配置废液桶 |
| 20 | 光源： LED（波长≥660nm） |
| 21 | 具备硅光电二极管探测器 |
| 22 | 彩色液晶触屏(（≥5.7英寸），系统语言（英语） |
| 23 | 样本结果储存量≥4000，样本质控结果储存量≥800，测试错误信息存储≥1000 |
| 24 | 支持三种输出方式：打印输出（内设热敏打印纸）、系统输出（RS232C串口）、USB接口 |
| 25 | 随机内设样本、样本架条形码扫描器 |
| 26 | 准确度：百分偏倚≤10% |
| 27 | 重复性：CV≤7% |
| 28 | 携带污染率≤0.01% |
| 29 | 耗材每单人份≤33元 |