## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 免疫分析仪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

 1、▲检测原理：基于吖啶酯的直接化学发光原理。

2、最大检测速度：100测试／小时

3、首个样本结果报告时间：≤5分钟

4、▲加样模式：采用一次性TIP头加样，具液面探测，有效杜绝交叉污染

5、进样方式：双样本架模式，2×12个样本位

6、样本管理：支持原始管上机，自动条码扫描

7、急诊模式：支持样本随时插入，急诊优先

8、▲反应通道：12个独立反应通道，可同时运行不同项目

9、▲清洗分离方式：磁珠分离清洗，无需另配纯水

10、样本用量：20-100ul

11、样本类型：血清、血浆、全血

12、▲试剂类型：单人份独立包装试剂

13、校准：两点定标，定标稳定期≥28天。

14、控制方式：嵌入式触控一体机

15、操作界面：高清触摸屏，图形化的全中文操作界面，

16、接口：双向通讯功能，可连接LIS/HIS系统

17、检测项目： PCT、

18、配置: 真空气泵及保存罐

19、免疫分析仪耗材≤40元/人份。