## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
| **1** | 全自动电子血压计 | 2台 |
| **2** | 电子血压计 | 3台 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。
3. 投标人的技术要求偏离情况超过30%（即技术规格偏离情况得分低于30%的情况）的视为无效投标。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

**1.全自动电子血压计 2套**

1.1 ▲测量方法：示波法

1.2 ▲显示方法：LCD彩色显示屏

1.3 测量范围：压力：0-299mmHg；脉搏数:40-180次/分

1.4 测量位置：左右臂均可测量

1.5 压力监测：半导体压力传感器

1.6 精确度：血压：±3mmHg以内； 脉搏：±2%以内

1.7 加压方式：压力泵自动加压方式

1.8 减压方式：电磁控制阀自动减压系统

1.9 超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间≤10秒

1.10▲肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂位置放置是否正确

1.11▲臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒

1.12适合臂周：17cm-42cm；需有大小不同的袖套

1.13▲高血压判定功能：有，血压值以彩色柱状图形分级显示

1.14干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示

1.15外形尺寸：宽460\*高270\*厚370mm（±5mm）

1.16▲抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料（3个袖套）

1.17电源电压、功率：AC220V，50Hz，70VA

1.18电击防护：II类B型设备

1.19重量：≤5.5kg

1.20语音功能：测量过程提示、测量结果播报

1.21用户教育：根据测量结果，显示提示信息

1.22▲节能装置：红外感应探测，长时间无人测量时自动切换成节能待机模式，再次有人测量时自动进入测量模式

1.23通信数据输出：RS-232标准接口，专用软件配套，可实现数据自动采集

1.24打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选

1.25压力单位：mmHg和Kpa两种模式互选

**每台配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 医用电子血压计主机 | 1台 |
| 2 | 搁手板 | 1块 |
| 3 | 抗菌血压袖套 | 至少3条 |
| 4 | 使用说明书 | 1本 |
| 5 | 使用指示牌 | 1块 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 打印纸 | 1卷 |
| 8 | 专用测量桌椅 | 1套 |

**2.电子血压计3套**

2. 1 ▲测量方法：示波法

2.2 ▲显示方法：数字式LED显示屏

2.3 压力显示范围：0-299mmHg

2.4 测量范围：血压：40-260mmHg 脉搏数:40-180次/分

2.5 测量位置：左右臂均可测量

2.6 ▲压力监测：半导体压力传感器

2.7 精确度：血压:±3mmHg以内, 脉搏:±2%以内

2.8 加压：压力泵自动加压方式

2.9 减压：电磁控制阀自动减压系统

2.10超压保护：压力超过300mmHg时，急速排气保护，排气时间≤10秒

2.11▲肘部位置传感器: 电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确 (准确定位肱动脉，提高测量精度)

2.12▲臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（针对身材较高人士具有良好的测量保证功能）

2.13▲适合臂周： 17cm-42cm

2.14干扰提示：干扰情况用户提醒、干扰波形图打印显示

2.15外形尺寸：宽460\*高270\*厚370mm（±5mm）

2.16▲抗菌设计：机身及袖套全部采用抗菌材料，具有良好的卫生条件

2.17电源电压、功率：AC220V，50Hz，23W

2.18电击防护：II类B型设备

2.19重量：约5.5kg

2.20语音功能： 测量过程提示、测量结果播报

2.21用户教育：根据测量结果，显示提示信息

2.22▲通信数据输出： RS-232标准接口，专用软件配套，可实现数据自动采集

2.23打印装置：全中文热敏打印、自动裁纸、多种模式可选

2.24压力单位： mmHg和Kpa两种模式互选

**每台配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置名称 | 数量 |
| 1 | 医用电子血压计主机 | 1台 |
| 2 | 搁手板 | 1块 |
| 3 | 抗菌血压袖套 | 2条 |
| 4 | 使用说明书 | 1本 |
| 5 | 使用指示牌 | 1块 |
| 6 | 电源线 | 1根 |
| 7 | 打印纸 | 1卷 |
| 8 | 专用测量桌椅 | 1套 |