## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 膀胱扫描仪 | 1 |

说明：

1. 投标人须对本项目的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对采购标的或服务内容其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 本项目不接受拆分，同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

1. ▲无线连接  
2.测量误差<5%  
3.▲扫描计测速度快（≤2秒）  
4.电子凸阵4D扫描，图像清晰，无机械扫描畸变  
5.扫描过程中图像实时性好，能更好的用于导尿管插拔的实时可视化监测，更好防止盲插给病人带来的痛苦。  
6. ▲超声探头与频率：4D扫描探头，频率2.6MHz±5%，宽频带。  
7.支持智能终端：苹果或安卓的平板。  
8. ▲测量范围：10ml~2000ml。  
9. 扫描时间：≤1秒。  
10. ▲ 体积计测时间：≤1秒。  
11.扫描图像显示帧频：10帧/秒。  
12.病例存储：在平板上存储。  
13.打印：通过蓝牙打印机打印机。  
14.电池：内置持续工作大于2小时的大容量电池，可通过USB充电线或无线充电板/充电宝充电，充电时间2个小时。

**标准配置:**  
1. 4D无线探头 1个  
2. USB充电线 1条  
3. 软件U盘 1个  
4. 说明书 1本  
5. 平板电脑1台

6. 蓝牙无线打印机1台  
7. 无线充电板/充电宝1台  
8. 探头、打印机、充电板放置基座1台  
9. 小推车1台