## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 床旁凝血功能检测仪 | 2 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

1、工作范围：

1.1工作气压：至少300-1000毫米汞柱

1.2工作温度：至少16-30摄氏度

1.3工作湿度：≤90%

2、技术参数：

2.1测定原理﹑方式：生物电极法，微流体技术

2.2电源：直流电源，并配有充电装置

2.3定标：双重定标（电子定标和液体定标）

▲2.4单机可以检测的测量参数至少包括：Na,K,Cl,PH,PCO2,PO2,iCa,BUN,CK-MB,Glu,HCT,Lac,Crea,PT/INR，ACT，cTnI(肌钙蛋白)、BNP（钠脲肽）等

2.5单独的血糖测试≤15秒

2.6计算参数：HCO3,TCO2, BE, Anion Gap,SO2,Hb

▲2.7消耗品：除一次性检测用卡片外无其他消耗品

▲2.8测试片：低温保存保质期≥4个月

2.9可采用样品: 动脉血﹑静脉血﹑毛细管血﹑脐带血﹑混合静脉血﹑体外循环血

2.10适用于急诊检验,检测时间（全参数）: ≤120/秒

2.11采样量（全参数）≤95ul

▲2.12最小样品量:16ul

2.13打印机：外接热敏打印机

2.14显示屏：液晶显示屏

2.15接口：RS232或以太网接口

2.16配置要求:具有后备电池、可连接CDS系统.

2.17具备自诊断程序

▲2.18存储检测数据数量≥5000组

2.19红外线扫描患者的基本信息，节约更多时间

2.20连接血液数据管理系统，处理众多的测试数据

2.21电解质用全血检查，无需分离血浆或血清，且结果精确

2.22肌钙蛋白（cTnI）、乳酸测定，简单方便,定量测试。