## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 试管开盖机 | 3套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 适用范围：管径Ø12-Ø16，管长75-100mm直拔帽真空采血管。
2. 外形尺寸： 370mm×370mm×700mm±5 mm
3. ▲一次操作，最多可同时开启40孔管盖。
4. ▲同管径，不同高度试管在同一试管架上操作，无需分类上架作业。
5. 适用试管类型：软盖，硬盖。噪音小于60 dBA。
6. ▲ 一次操作<50秒，2600-3000T/小时。
7. 一键式操作，只需将试管架放在脱盖机托盘上，按下“启动”键，<50秒完成整个开盖过程。
8. ▲ 每个标本在相对独立空间进行脱盖作业，避免样本间交叉污染。
9. 自带高效空气过滤器，过滤脱盖空间空气。过滤效率≧99.98%；有第三方国家级检测机构报告。
10. ▲专用试管架具有防滑脱功能，避免试管架翻倒造成试管跌落。
11. ▲ 所有标本在完全封闭的环境内进行脱盖作业，避免误操作造成的意外。
12. 管盖处理：容器集中收集。
13. 工作状态的指示：液晶显示屏显示当前工作状态。

14.随机配备专用试管架 ≥3个。