## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | 高频电刀 | 1套 |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

1.整机要求:

▲1.1安全分类要求：CF型，需提供证明其符合该功能的文件。

1.2具有双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功率输出）和报警功能，并能声光报警提示。

1.3患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障状态下≤0.05 mA，需提供证明其符合该功能的文件。

▲1.4适用范围为用于妇科手术专用，需提供证明其适用范围的注册证证明。

2.技术要求

2.1工作频率：≤500KHz，需提供证明其符合该功能的文件。

2.2工作模式：至少具有四种电切模式（纯切、混切1、混切2、混切3）和两种电凝模式（单极电凝（接触式电凝和喷射式电凝）和双极电凝）；

2.3输出功率：任意一种工作模式输出功率不超过100W，且功率连续可调，步长≤1W需提供证明其符合该功能的文件。

▲2.4负极板为双回路负极板，需提供证明其符合该功能的文件。

2.5具有自动电压调节功能

2.6功率显示方式：LED数字显示

2.7功率调节方式：防水按键方式调节，非旋钮调节。

2.8参数设置：能够保存常用切割功率需要时并能一键调出。

3、操控性能

3.1具有手控或脚控功率输出功能

3.2功率调节方式：按键调节

4、配套设施

4.1可与吸烟器连动控制

4.2可选配绝缘专用手术台车

▲4.3配套妇科手术专用电极，且电极为主机注册时配套专用注册，与主机注册证同时使用，需提供证明其符合该功能的文件。

**配置清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 电刀主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电刀手笔 | 个 | 1 |
| 3 | 病人极板电缆 | 条 | 1 |
| 4 | 导电粘胶极板 | 片 | 10 |
| 5 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 6 | 双翼阴道扩张器 | 个 | 1 |
| 7 | 球状电极 | 个 | 1 |
| 8 | 针状电极 | 个 | 1 |
| 9 | 直型刀状电极 | 个 | 1 |
| 10 | 三角形锥切电极 | 个 | 2 |
| 11 | 环形切电极 | 个 | 4 |
| 12 | 吸烟系统 | 套 | 2 |