## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **硬性耳内镜** | **20套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1.内窥镜镜体全部采用高端不锈钢管；

2.内窥镜采用德国光学玻璃、光纤、光锥；

3新型光学系统，视野清晰，带有方向标；

4.适用于各种消毒方式；

5.镜体外径：Φ2.7mm，0°，30°，工作长度:100mm±5mm，插入部分最大宽度:Φ2.7；

6.颜色分辨能力和色还原性:显色指数≥93

7.单位相对畸变:Uv≤2％，放大倍率：3X，目镜罩外径：≤Φ32mm，目镜罩:φ31.75±0.10mm，耐腐蚀性能:b级，耐酸、耐碱（YY/T 0149标准 ）

8.光缆接头外径：≤Φ10mm，导光束接口:通配STORZ、WOLF、ACMI、OLYMPUS、STRYKEY；内镜自带多种光纤转接头，种类≥3种；

9.本产品符合GB9706.1、GB9706.19的安全要求；

10.视向角：0°，视场角：90°，粗糙度:≤0.8um，角分辨率约3.37C/(°)，有效景深范围:3-100mm ，视场质量:清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、闪烁、可见杂质、气泡）