## 项目要求

### 货物清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **乳导管内窥镜** | **2套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

### 具体技术要求

**备注：提供原厂技术彩页，原厂技术彩页必须支持投标产品。**

1. 1.1硬管内窥镜：传光、传像束与工作通道一体，免拆装；直径适中，不用鞘管，可以直接进行冲洗和注药，操作更舒适。具有检查、治疗、活检三个功用；镜体轻盈，使用方便，手感细腻舒适，适于东方女性。

1.2镜体轻盈，使用方便，手感细腻舒适，适于东方女性。

1.3内径：Φ0.18mm，允许偏差-0.02，上限不计。

1.4工作长度：80mm±3%。

1.5内窥镜视场角：40°～70°。

1.6石英导像束：≥3000像元。

2 硬管内窥镜配套附件

 2.1泪道探针（简称：扩张管）：用于扩张乳管，操作简单可重复使用。配置要求为1根、Φ0.5~Φ1.0mm、双头。

2.2一次性使用无菌冲洗针（简称：平头针）：用于探查乳管开口、注射药物。配置要求为1套、0.45×16RW。

2.3一次性使用活检穿刺针：用于定位乳腺导管内病变组织，便于手术。德国进口产品。配置要求为：1根、20G×70~120mm可选。

2.4一次性使用输液连接管（简称：延长管）：用于充液充气，与内窥镜注液口软性连接，注液时不影响内窥镜操作。耐高压，带紧锁装置。配置要求为：1套、75CM±1CM。

2.5消毒筐：内铺硅胶减震垫，内窥镜置于筐内消毒，避免与其他器械发生碰撞，起到保护和延长内窥镜寿命的作用。配置要求为：1个、约320\*250\*45mm、不锈钢材质