**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **无创呼吸机** | **2套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

1. 通气模式: 自主呼吸模式S；

 时间控制模式T

 自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T

 持续气道正压通气CPAP ，压力控制模式PC

2. 参数调节：

 潮气量: 200ml 至 1500ml

 报警:低潮气量（可以禁用）

 IPAP吸气压力: 5-40 cmH2O；

 EPAP呼气压力: 5-25 cmH2O

 CPAP持续气道正压：5-20 cmH2O

呼吸频率: 0-40次/分(PC/ST模式)

 5-40次/分（T模式）

吸气时间: 1-3.0秒

吸气压力上升时间：0.1-0.6秒可调

具备压力延迟上升功能：0-45分可调

有加温湿化器，防水流倒灌技术

3、具备一定的有创功能;

4、可监测：吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比，SpO2，心率

5、 具备窒息时间报警、低潮气量报警、病人管路脱落报警、系统故障报警功能

6、适用人群：可适用于体重>30kg的成人

7、彩色液晶屏幕，中文操作菜单