**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **长程动态心电记录仪** | **3套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品的详细描述内容** | **特殊说明** |
| **1** | **技术指标** |
| 1.1 | 导联数 | 单导 |
| 1.2 | 无导联线贴附式 | 无导联线贴附式 |
| 1.3 | 采样率 | 256Hz |
| 1.4 | 动态输入范围 | ±5mV p-v（叠加± 300mV直流偏置电压） |
| 1.5 | 输入阻抗 | 大于10M Ω |
| 1.6 | 共模抑制 | ≥100dB |
| 1.7 | 增益准确度 | 误差≤1％ |
| 1.8 | 频率响应 | 0.67～55Hz |
| 1.9 | 计时准确性 | 30秒以内误差 |
| **2** | **功能指标** |
| 2.1 | 按键 | 开机、记录病人症状标记 |
| 2.2 | 数据传输方式 | Micro SD读卡器 |
| **3** | **软件功能** |
| 3.1 | 用于上传、回放主机记录的数据和病人信息 |   |
| 3.2 | 用户基本信息编辑功能 | 具有用户基本信息编辑功能 |
| 3.3 | 心电图及结果存储 | 完整数据留档五年 |
| 3.4 | 具有数据传输功能 |  |
| 3.5 | 计算并显示每24小时心率趋势 | 具有计算并显示每24小时心率趋势（每5分钟内最低值，平均值，最高值） |
| 3.6 | 心电图审核功能 | 能够在医疗机构的电脑上回放全部记录时段内的心电图波形 |
| 3.7 | 具有统计报告功能，能够自动生成统计报告 |  |
| 3.8 | 具有数据备份和报告打印功能 |  |
| 3.9 | 具有自动分析功能 | 满足YY 0885-2013《医用电器设备 第2部分：动态心电图系统安全和基本性能专用要求》 |
| **4** | **特殊功能** |
| 4.1 | 心电信号连续有效记录 | 保证最长可达14天 |
| **5** | **各种配件／易损、易耗件等详细清单** |
| 5.1 | 专业用计算机 | CPU主频≥2.8G；硬盘容量≥1T；内存容量≥8G；显示器尺寸≥23寸；显示器分辨率≥1920\*1080 |
| 5.2 | MicroSD卡 | ≥2GB |
| **6** | **各种消耗材料／试剂等用品分类目录清单** |
| 6.1 | 电极片 |  |
| 6.2 | 纽扣电池 | CR2032 |
| **7** | **使用说明书** | **1份** |
| **8** | **其他** |
| 8.1 | 配件供应时间 | ≥5年 |
| 8.2 | 心电数据完整留档时间 | 5年 |
| 8.3 | 数据处理服务 | 5年 |
| 8.4 | 免费提供全部患者耗材 |  |
| 8.5 | 保修期内软件升级 | 免费升级 |