**项目要求**

1. **货物清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **数量** |
|  | **电子气管插管镜** | **1套** |

备注：同一品牌仅可有一家供应商参加本项目的投标，如多家供应商参加同一品牌产品投标，仅以一位供应商计算。

1. **具体技术要求**

▲ 1、可与显示器（屏幕输出图像分辨率至少且含1280×800）连接

 显示影像，通过选配件可以连接一体化手术室系统显示影像；

 2、一体化设计，酥饼控制设想、拍照、白平衡；

▲ 3、内置CMOS摄像技术；

▲ 4、集成LED光源，色温6000K；

▲ 5、视频画面格式为4:3；

 6、视野方向：0度；

 7、视野范围：120度±5度；

▲ 8、弯曲度向上/向下（至少且包含）：140度/140度；

 9、总长度：90-95cm

▲ 10、工作长度：不少于（含）65cm；

▲ 11、末端外径约：5.5cm；

 12、工作通道内径约：2.3cm；

 13、重量：不超过400g；

▲ 14、防水保护等级：IPX8；

 15、功率：不超过（含）：1瓦；

▲ 16、有吸引通道和活检通道；

 17、含气管插管固定备件；

 18、免费提供电子气管插管固定支架或者推车2套